# 【CMW500】Non-Signaling（非信令）模式，测试信号的输出功率

| 创建时间： | 2017/6/27 19:40 |
| --- | --- |
| 作者： | 习凡 |

1. 准备测试资源，搭建测试环境；

a. 待测设备连接PC与仪器CMW500，其中PC通过数据线对待测设备进行控制指令的发送；仪器CMW500通过射频线接收待测设备的Tx信号（射频线连接到待测设备的主天线射频座）。

b. 点击CMW500仪器键面上的Measure按钮，并且选择General Purpose RF，使仪器进入测量界面。

c. 运行PC上的QRCT（Qualcomm平台），并连接待测设备的通信Port；使得PC能通过数据线对待测设备进行控制指令的发送。

2. 运行QRCT，发送控制射频信号输出的控制指令；（Qualcomm平台，以LTE B1为例）

a. 选择菜单栏的View --> QRCT Debug Message，弹出调试Log的对话框。然后选择菜单栏的FTM Command --> Common --> Main Controls，弹出主控制对话框，用于使设备进入校准模式，并且通过MIPI Bus读取各个MIPI设备的寄存器状态值。最后选择FTM Command --> RF --> LTE --> LTE(Primary Cell)，弹出LTE主控制操作界面，用于操作控制待测设备发送LTE射频信号。

图1 - QRCT Debug Message的对话框

图2 - QRCT主控制对话框

图3 - LTE主控制操作界面

b. 在LTE主控制操作界面上，选择LTE的操作指令，操作控制待测设备发送LTE射频信号；

图4 - LTE B1的操作配置界面

3. 配置CMW500仪器的General Purpose RF Measurement，测量待测设备发送的射频信号；（Qualcomm平台，以LTE B1为例）

Step1：配置Repetition为Continuous（使CMW500连续不断的进行扫频）。

Step2：配置Power的参数选项，Frequency：1950MHz（LTE B1的18300信道的频率为1950MHz）；Expected Nom. Power：30dBm（一般比最大输出功率大5~10dBm）；Bandwidth：10MHz。

Step3：配置Config的Trigger的Trigger Source为Free Run。

Step4：将Power的测量Run起来，进行待测设备输出功率的测量。